## Slide 1
主機序號與相機序號資料讀寫

## Slide 2: imsLink連線
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
M$ Windows

## Slide 3: 切換到燒錄頁面
Aries EGD System
（工廠程式）
M$ Windows
COM

## Slide 4: 接上相機與掃瞄條碼
Aries EGD System
（工廠程式）
M$ Windows
COM

## Slide 5: 開始燒錄
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
M$ Windows

## Slide 6: 燒錄與驗證
Aries EGD System
（工廠程式）
M$ Windows
COM

## Slide 7: 主機時間更新
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
M$ Windows

## Slide 8: 主機序號燒錄
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
M$ Windows

## Slide 9: 主機序號資料格式
項目 | 格式 | 範例
主機序號 | 13位，第7位為-(dash)，第8位為B，其他為數字（由0起算） | 1906009-B0001
大PCBA序號 | 13位，全部為數字 | 1200134100086
小PCBA序號 | 24位，第7、第12、第19位為空白，其他為數字（由0起算） | 4000104△1401△000335△1836

## Slide 10: 相機序號讀寫
序號寫在Page 0x09
寫序號的時間寫在Page 0x0A
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
9, A
M$ Windows
USB

## Slide 11: 相機序號資料格式
項目 | 格式 | 範例
Opal序號 | 9位，前2位英文字母，後7位數字 | EA1224079
Opal序號 | 10位，前2位英文字母，後8位數字 | EA12240079
廠內生產製令序號 | 11位，全部為數字 | 19070010001

## Slide 12: 相機型號讀寫
Aries EGD System
（工廠程式）
COM
9, A
M$ Windows

## Slide 13: 相機資料讀寫
Aries EGD System
COM
M$ Windows
9~F

## Slide 14: 相機序號讀寫

## Slide 15
內視鏡相機限用2小時

## Slide 16: 目標
相機啟動後，有2小時使用時間，超過這個時間，就禁止使用此相機。
相機啟動後，所有相機拔除、主機斷電時間都包含在這2小時內。
主機可以連結多個相機穿插使用，但是每個相機從啟動後還是只有2個小時可用。
禁止使用的相機，不可以在任何狀況下又可以使用。
為了避免爭議，2小時使用時間是從按START後1分鐘開始算，在這1分鐘內還可以後悔，可以停止啟動、可以拔除相機、可以關閉電源，都可以不算數。
從按START後開始，滿2小時，顯示警告訊息，再1分鐘後，畫面貼上相機過期訊息。
若是主機記憶電池沒電，則所有相機都不能使用，直到更換電池、校正完時間後才能用。
1分鐘
119分鐘
1分鐘
禁用
按START
正常使用 +警告 禁止使用

## Slide 17: 相機Flash儲存資料
主機
Memory
相機
Flash
清除資料（工廠）→
ERASE_UFM()
相機型號/序號（工廠） →
write_model_to_camera()
write_serial_to_camera()
← 相機型號/序號
read_model_from_camera()
read_serial_from_camera()
使用1分鐘的時間 →
write_date_to_camera(DATE_PAGE1)
使用2小時的時間 →
write_date_to_camera(DATE_PAGE3)
禁止使用錯誤碼 →
write_error_code_to_camera(error)
← 相機資料
read_error_code_from_camera()
read_date_from_camera(DATE_PAGE1)
read_date_from_camera(DATE_PAGE3)
D
E
F
時間
型號
序號1
序號2
寫序時間
1分
2小時
Error Code
過期時間
B
A
9
8
7

## Slide 18: 相機Flash儲存資料
相機
Page 0x07 相機型號 MODEL_PAGE
Page 0x08 相機序號1(Opal序號) SN_PAGE1
Page 0x09 相機序號2(廠內生產製令序號) SN_PAGE2
Page 0x0A 寫相機序號的時間，當成是相機的製造日期 DATE_PAGE0
Page 0x0B 相機使用1分鐘的時間 DATE_PAGE1
Page 0x0D 相機使用2小時的時間 DATE_PAGE3
Page 0x0E 相機禁止使用碼 ERROR_PAGE
Page 0x0F 相機禁止使用的時間 ERROR_DATE
Page 0x10 AWB資料 data AWB_PAGE0
Page 0x11 AWB資料 data AWB_PAGE1
Page 0x12~0x1B 使用者資料 USER_PAGE
Note：
全新的相機，所有資料皆為0，需要用工廠模式寫入相機序號。
相機只能一次寫入。（每個位元只能0變1，不能1變0，除非全部清除。）

## Slide 19: 內視鏡相機防止二次使用機制
1. 系統上電/相機接上時，檢查相機是否為全新？
讀相機之flash 0xB，若資料皆為0，則為全新相機。
(沒有使用1分鐘的紀錄，就是全新相機)
1.1 全新相機 直接開始使用
1.2 非全新相機 檢查相機是否有錯誤碼，讀相機之flash 0xE
1.2.1 若有錯誤碼，立刻禁止使用
1.2.2 若無錯誤碼，檢查使用1分鐘至今時間
1.2.2.1 若使用時間超過2小時，禁止使用
1.2.2.1 若使用時間不到2小時，允許使用
使用中，每1分鐘檢查一次使用時間，若使用時間滿2小時，顯示警告，若使用滿2小時1分鐘，則禁止使用。

## Slide 20: 內視鏡相機防止二次使用機制
是否全新
有無錯誤碼
是使用時間是否滿2小時
可用
不可用
上電開機 或相機接上
Y
Y
Y
用滿2小時

## Slide 21: Error Code
VIDEO_OK 0 //沒問題
VIDEO_FORBID_ALL 1 //其他錯誤狀況
VIDEO_FORBID_USE_2HR 2 //使用時間超過2小時
VIDEO_FORBID_RTC_FAIL 3 //主機電池失效(不寫入相機)
相機
Page 0x0E 相機禁止使用標記 ERROR_PAGE
ex: EE-CC-DD-EE-00-00-00-00 //可以使用
ex: EE-CC-DD-EE-02-02-02-02 //禁止使用、原因

## Slide 22: 相機過期的畫面

## Slide 23: 圖示
S/N : EA1224079 1907-001-0001 相機序號
START : 06/06/2019 4 11:24:45 此相機使用滿1分鐘的時間
2HR : 06/06/2019 4 13:25:38 此相機使用滿2小時的時間

## Slide 24: 工廠模式看相機資訊
接上USB鍵盤，按Ctrl+Break二次加ims，進入工廠模式。
相機型號
相機序號
寫相機序號的時間，當成是製造日期
相機使用1分鐘的時間
相機使用2小時的時間
相機禁止使用碼
相機被禁用的時間

## Slide 25: AWB 資料
相機
Page 0x10 AWB data AWB_PAGE0
RH-RL-BH-BL-00-00-00-00 //AWB資料
ex: 04-D2-07-08-00-00-00-00 //AWB資料 R : 0x04D2 = 1234
B : 0x0708 = 1800

## Slide 26: 使用者資料
相機
Page 0x10 AWB data AWB_PAGE0
RH-RL-BH-BL-00-00-00-00 //AWB資料
ex: 04-D2-07-08-00-00-00-00 //AWB資料 R : 0x04D2 = 1234
B : 0x0708 = 1800
使用者資料
Page 0x11 user data AWB_PAGE1
ex: DA-52-1A-04-52-1B-D2-52-1E-07-52-1F-08-00-00-00
有 AWB_R_H AWB_R_L AWB_B_H AWB_B_L 無
//AWB資料 R : 0x04D2 = 1234 B : 0x0708 = 1800
Page 0x12~0x1B user data USER_PAGE
ex: DA-FF-00-XX-FF-01-YY-FF-02-ZZ-00-00-00
有 LED 測光 亮度 無
XX: 0:開 1:關 YY:0:Cen 1:Avg 2: Auto ZZ:1~5
user data
ex: DA-AH-AL-dd-AH-AL-dd-AH-AL-dd-AH-AL-dd
ex: DA-AH-AL-dd-00-00-00-00-00-00-00-00-00
//DA開頭，每個命令3拜，每頁最多5個命令。命令FF為特殊命令，其他為寫相機暫存器命令。

## Slide 27: 其他問題
是否需要相機序號?格式為何?何時寫入?
2. 相關圖示及訊息要另外制訂。
3. 使用時間將屆，是否要顯示訊息？還是在使用中都要顯示使用時間？
4. 是否需要用別的方法叫出工廠模式？
S/N : EA1224079 1907-001-0001
START : 06/06/2019 4 11:24:45
2HR : 06/06/2019 4 13:25:38

## Slide 28: 其他問題
在未啟動時，如果用USB看影像，其實是沒有限制的。
HDMI輸出 USB輸出

## Slide 29: 問題
調整主機時間，會不會讓相機可以繼續使用？會不會讓能用的相機變成不能用？
若主機的記憶電池沒電，會不會讓相機可以繼續使用？會不會讓能用的相機變成不能用？
不能使用的相機，換到別的主機，可否使用？
如果相機的flash寫入失效，會怎樣？
Ans：調整主機時間，會讓2小時時限不準，其他沒問題。

## Slide 30
內視鏡相機使用個數記錄

## Slide 31: 內視鏡使用個數記錄
目前可以計數內視鏡相機插拔次數，以差拔一次算一次。
(也可改成使用一個內視鏡相機算一次)
2. 記錄滿800次後，顯示訊息，提醒使用者該換連接器。
3. 記錄滿1000次，禁止使用，直到更換連接器。
4. 更換連接器時，同時使用工廠模式清除使用記錄，主機也可以記住所有使用記錄。
相關圖示要另外制訂。

## Slide 32: 其他圖示
USB踏板可以使用
相機可以使用
有連接器無相機
無連接器